# 采购需求

**一、项目名称**

**净化系统手套箱**

**二、采购内容及基本要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或材料  名称 | 数量 | 交货期限 | 交货地点 | 是否接受进口产品 |
| 1 | 净化系统手套箱 | 1 | 合同签订后  1个月内 | 北京市海淀区学院路37号北航体育馆南侧彩钢板房 | 否 |

**三、用途**

用于保存和取用珍贵样品，避免接触大气。

**四、配置与技术参数要求**

箱体： 材料： 304 不锈钢， 厚度 3mm 内表面： 不锈钢拉丝处理 外表面： 喷漆， 白色；内部尺寸： L600\*D450\*H420MM， 材质： SUS304 不锈钢， 厚度： 3 mm。 密闭性：泄漏率≤0.05Vol%/h。

透明钢化玻璃窗： 倾斜的视窗， 透明钢化安全玻璃， 厚度 8 mm，玻璃并贴有防腐膜， 耐磨， 抗腐蚀， 透光性好。

手套口： 材料为阳极氧化铝， O 型圈密封， 直径 145mm，

手套： 丁基橡胶， 厚度 0.4mm， 直径 145MM 长度 600MM 。

箱体照明： 无紫外线白色光， 安装在每块玻璃窗前上方节能、 发热量小、 亮度高。

接口： 备用接口 2 个， DN 25 材质： SUS304 不锈钢； 卡盘式快装接口， 使用气体或液体能方便、 安全地进入箱体内。

电源接口： 1 个（220V） 位于手套箱工作仓内， 为用电设备提供电源。 在手套箱里面安

装一个电源排插， 有三组孔位， 。 每一组孔位有二线和三线两种擦口。

脚踏开关： 控制箱体的气体补充和排空， 安置于箱体下方,微调工作仓内压力。

手套箱机架： 碳钢喷塑， 一体式； 配活动脚轮和可升降支撑脚； 可转移手套箱。

真空表： 机械式表盘显示， 测量过度舱和工具过度舱的真空度。

验收标准： 在标准状况下， 一个标准大气压， 99.999%的惰性气源， 并空箱运转下，

水氧指标小于 1 ppm， 箱体泄漏率≤0.05Vol%/h。

**五、产品报价说明**

供方应以人民币报出本次所有货物和全部服务的一次性总价，应包括外贸代理费、税金、运杂、安装调试等全部费用，即该产品能够正常使用前发生的所有费用。

**六、交货方式及时间要求**

设备合同签订后1个月内完成安装调试并通过验收。供方完成全部货物的生产、运输、安装、调试等工作。

**七、验收与付款方式要求**

按本文件所要求的技术参数验收货物（如低于本文件中的技术要求，需方有权拒收）。

合同生效后首付30%合同款，产品到货且验收合格后支付另外70%。或根据甲乙双方后期协商的具体方案付款。

**八、售后服务要求**

1、设备的保修期自最终验收之日起不低于 12个月。在设备的保修期内供方应该无偿修理以及免费提供备件，如设备重复出现同样的问题，无法彻底解决或是属于设备先天不足的质量问题，供方应负责解决包括退换。由此发生的一切费用应由供方承担。

2、在设备的保修期外供方无偿提供设备的终身维护维修、软件升级服务。配件费用按成本价收取费用，免人工费。

3、2小时内响应，48小时到达现场。

**九、其他要求**

1、供方若为代理商，并且所售产品为进口产品，应出具该产品制造商出具的合法授权书。

2、供方提供同型号设备销售合同至少3份。

3、供方应提供同型号产品的相关技术文件，如生产厂家产品彩页资料或产品说明书等，所提供的文件需明确清晰显示本次采购要求的指标及功能。